SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZENIE JONÓW Co(II) METODĄ TIOCYJANIANOWĄ

## Metoda tiocyjanianowa

Podstawą spektrofotometrycznego oznaczania jonów Co2+ metodą tiocyjanianową jest tworzenie się niebieskiego kompleksu Co(SCN)42- w reakcji kationów Co(II) 
z anionami tiocyjanianowymi SCN-, będącymi w roztworze w dużym nadmiarze. Reakcja zachodzi w środowisku kwaśnym (najczęściej kwasu solnego) i w obecności acetonu w roztworze.

Intensywność zabarwienia zależy od stężeń jonów SCN-, (CH3)2CO i HCl 
w roztworze. Przy stężeniu acetonu w roztworze równym 50% (v/v), nie obserwuje się wzrostu zabarwienia kompleksu wraz ze wzrostem stężenia jonów SCN- powyżej 10% (m/v). Stężenie HCl powinno utrzymywać się w zakresie od 0,1 do 1 mol/dm3. Oznaczaniu Co(II) metodą tiocyjanianiową przeszkadzają jony Fe(III), dające z jonami SCN- kompleksy o barwie czerwonej. Mniejsze ilości Fe(III) obecne w roztworach (poniżej 0,1%) maskuje się jonami fluorkowymi, fosforanowymi lub redukuje się kwasem askorbinowym do Fe(II). Innymi interferentami są jony metali tworzące barwne kompleksy tiocyjanianowe (np. V, Bi, Cu, Mo, W) lub jony metali, których roztwory wodne są barwne (np. Ni, Cr). Pomiar absorbancji roztworu wykonuje się przy długości fali równej 620 nm.

### Odczynniki

roztwór wzorcowy Co(II) o stężeniu 250 mg/dm3

roztwór NH4SCN o stężeniu 50% (m/v)

roztwór kwasu askorbinowego o stężeniu 2% (m/v)

roztwór HCl o stężeniu 6 mol/dm3

aceton

### Wykonanie oznaczenia

#### Sporządzanie krzywej kalibracji

Do 7 kolb miarowych o pojemności 25 cm3 wprowadzić odpowiednie ilości roztworu wzorcowego Co(II) tak, by stężenie końcowe metalu w roztworach wynosiło odpowiednio 0; 1, 2, 5, 10, 15 i 20 mg/dm3. Następnie dodać 2 cm3 roztworu kwasu solnego i 5 cm3 roztworu tiocyjanianu amonu i wymieszać zawartość kolb. 
W przypadku pojawienia się czerwonego zabarwienia wskazującego na obecność jonów Fe(III), dodawać kroplami roztworu kwasu askorbinowego do odbarwienia i dodatkowo 1 cm3 nadmiaru. Dodać 10 cm3 acetonu, dopełnić wodą do kreski i wymieszać. Zmierzyć absorbancję roztworów przy użyciu spektrofotometru siatkowego przy długości fali 620 nm, stosując wodę jako odnośnik (ustawić absorbancję równą 0).

W celu sporządzenia wykresu krzywej wzorcowej w układzie współrzędnych C (stężenie Co w mg/dm3) od A (absorbancja przy λ 620 nm), nanieść punkty pomiarowe Ai(Ci) i aproksymować prostą postaci A=aC+b stosując metodę najmniejszych kwadratów (patrz dodatek A) lub korzystając z odpowiedniego modułu dowolnego arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel). Wykres krzywej wzorcowej jak i znalezione równanie regresji liniowej punktów pomiarowych zamieścić w sprawozdaniu.

Na podstawie równania krzywej wzorcowej policzyć molowy współczynnik absorpcji ε (dm3/mol·cm) oraz oszacować granicę wykrywalności Co(II) dla metody tiocianianowej (patrz dodatek B).

#### Oznaczanie Co(II) w próbce ścieków

Do dwóch kolb miarowych o pojemności 25 cm3 wprowadzić 2,00 cm3 oraz 5,00 cm3 próbki ścieków. Dodać odpowiednich odczynników w ilości i kolejności, jak przy sporządzaniu roztworów do krzywej wzorcowej, następnie wymieszać i uzupełnić wodą destylowaną do kreski. Zmierzyć absorbancję tak sporządzonych roztworów przy 620 nm i w oparciu o krzywą wzorcową obliczyć zawartość Co(II) w próbce ścieków w mg/dm3 i mmol/dm3.

Oznaczenie powtórzyć siedem razy. Wynik końcowy podać jako wartość średnią wraz ze względnym odchyleniem standardowym (wyniki odstające odrzucić korzystając z testu Dixona – patrz dodatek C). W obliczeniach należy uwzględnić odpowiednie rozcieńczenia. Korzystając z testu Studenta podać przedział ufności wartości średniej przy założeniu 95% poziomu ufności (p=0,95) (patrz dodatek D).

### Literatura

1. Z. Marczenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nie-organicznej, PWN, Warszawa 1998

2. Poradnik chemika analityka, pod redakcją J. Ciby, WNT, Warszawa 1989

3. Z. S. Szmal, T.Lipiec, Chemia Analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1988

4. K. Doerffer, Statystyka dla chemików analityków, WNT, Warszawa 1989

### Zagadnienia

Statystyczne opracowanie wyników pomiarowych.

Pojęcia: średnia, mediana, rozstęp, precyzja, dokładność, odchylenie standardowe, względne odchylenie standardowe i średnie odchylenie standardowe wartości średniej.

Typy błędów danych eksperymentalnych i prawo propagacji błędów.

Odrzucanie wyników obarczonych błędami grubymi. Test Q-Dixona.

Przedział ufności.

Regresja liniowa punktów pomiarowych

Dodatek A

#### Aproksymacja punktów pomiarowych metodą regresji liniowej

Gdy między n zmierzonymi punktami pomiarowymi o współrzędnych (xi, yi), zachodzi zależność liniowa postaci y=ax+b, wartości parametrów a i b wyznacza się stosując metodę najmniejszych kwadratów, która polega na doborze takich wartości parametrów a i b, aby suma kwadratów różnic yi–(axi+b) (w sensie geometrycznym jest to suma kwadratów odległości punktów (xi, yi) od prostej postaci y=ax+b) miała wartość najmniejszą.

Aby ten warunek był spełniony pochodne funkcji Σ(yi–axi–b)2 względem a i b muszą być równe zeru:

Σyi–nb–aΣxi=0 i Σxiyi–bΣxi–aΣxi2=0

Po rozwiązaniu tych dwóch równań otrzymuje się:

| a=nΣxiyi−ΣxiyinΣxi2−(Σxi)2 | b=ΣyiΣxi2−ΣxiyiΣxinΣxi2−(Σxi)2 |
| --- | --- |

### Dodatek B

#### Oszacowanie granicy wykrywalności

Najniższe wykrywalne stężenie (tzw. granicę wykrywalności, Gw) można oszacować

na podstawie poniższego wzoru:

Gw=X1−Xb>tsbn1+nbn1nb

gdzie: Xb jest wartością średnią dla nb oznaczeń ślepej próby, X1 jest wartością średnią dla n1 oznaczeń wielkości zbliżonej do Xb, natomiast sb jest odchyleniem standardowym dla nb pomiarów ślepej próby. Wartość współczynnika t (dla zadanego poziomu istotności odczytać należy dla liczby stopni swobody równych nb+n1–2.

### Dodatek C

#### Wartości krytyczne Q do odrzucania wyników

| Liczba pomiarów | Poziom istotności |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| n | 0,90 | 0,95 | 0,99 |
| 3 | 0,886 | 0,941 | 0,988 |
| 4 | 0,679 | 0,765 | 0,889 |
| 5 | 0,557 | 0,642 | 0,760 |
| 6 | 0,482 | 0,560 | 0,698 |
| 7 | 0,434 | 0,507 | 0,637 |
| 8 | 0,399 | 0,468 | 0,590 |
| 9 | 0,370 | 0,437 | 0,527 |

### Dodatek D

#### Przedział ufności średniej arytmetycznej

Przedział ufności średniej arytmetycznej jest zakresem obejmującym średnią arytmetyczną X, o którym można powiedzieć, że przy założonym prawdopodobieństwie p wartość prawdziwa µ jest w nim zawarta:

μ=X±tsr

gdzie: t jest współczynnikiem Studenta dla określonego prawdopodobieństwa p i danej

liczby stopni swobody k, sr natomiast średnim odchyleniem standardowym dla n pomiarów.

|  |  | t |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n | k=n-1 | p=0,90 | p=0,95 | p=0,99 |
| 2 | 1 | 6,31 | 12,71 | 63,66 |
| 3 | 2 | 2,92 | 4,30 | 9,93 |
| 4 | 3 | 2,35 | 3,18 | 5,84 |
| 5 | 4 | 2,13 | 2,78 | 4,60 |
| 6 | 5 | 2,02 | 2,57 | 4,03 |
| 7 | 6 | 1,94 | 2,45 | 3,71 |
| 8 | 7 | 1,90 | 2,37 | 3,50 |